文件编号：YLB/SC-JL-052-08

全自动生化分析仪安装调试记录单

产品流水号：                     仪器型号:                    出厂编号：

| 装配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机壳总成 | 部件 |  |  |  |  |  |  | 安装人 | 日期 |  | 臂、旋转总成 | 部件 |  |  |  | 安装人 | 日期 |
|  | - 机架轮毂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 加样臂总成 |  |  |  |  |  |
|  | - 12V开关电源 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 搅拌臂总成 |  |  |  |  |  |
|  | - 24V开关电源 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 清洗臂总成 |  |  |  |  |  |
|  | - 水嘴盒 □交流变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 旋转总成 |  |  |  |  |  |
|  | - 主板 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 90+1码盘 □45+1码盘 □40+1码盘 - 25+1码盘 □55+1码盘 □70+1码盘 - 16×240码盘 □44+1码盘 □50+1码盘 - 16×320码盘 □30+1码盘 □68+1码盘 - 钣金码盘 |  |  |  |  |  |
|  | - 电机控制板 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 通信板 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 制冷板 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 温控板 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 反应池、试剂样品锅总成 | - 水浴池/反应池 |  |  |  |  |  |
|  | - 交流控制板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 样品锅 |  |  |  |  |  |
|  | - 冷水机 □冷水循环泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 试剂锅 |  |  |  |  |  |
|  | - 水浴循环泵 □ 负压隔离泵 □进水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 样品盘 |  |  |  |  |  |
| 组件总成 | - 光学系统总成编号： - 注射器总成编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 试剂盘 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械臂横梁总成 | - 加样横梁 - 样本液位板 编号： |  |  |  |  |  |
|  | - 开关盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管路、线路连接总成 | - 线路排布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 试剂横梁 - 试剂1液位板 编号： - 试剂2液位板 编号： |  |  |  |  |  |
|  | - 管路总成/蠕动泵号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 电磁阀编号，三通： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二通： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 搅拌横梁 |  |  |  |  |  |
|  | - 隔膜泵编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 清洗横梁 |  |  |  |  |  |
| 调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试项目 |  |  |  |  |  | 调试或检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果或实测值 |  |  |
| 仪器接地测试 |  |  |  |  |  | AS-160机型：加样臂垂直支架与铝底板接地点之间是否导通。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查通信板支架与底板接地点之间是否导通。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查光学系统分光座与底板接地点之间是否导通。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查保护地接地点与铝底板之间是否导通。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
| 开机检查 |  | 线路检查 |  |  |  | 检查主板、电机板、温控板、交流电机板、通讯板、液位板、泵阀板、信号放大板、电源、开关盒的线路连接是否正确、可靠；★重点检查泵阀电源线的灰排线线序是否正确、可靠，做标记。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 □无此功能 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查泵阀线、液位线、搅拌电机线端子是否牢固，可靠，做标记。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 □无此功能 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查制冷电源线连接是否正确、可靠，检查各机械组件线路连接是否正确、可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 □无此功能 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查废液传感器，去离子水传感器，清洗液传感器连接是否正确、可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 □无此功能 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 液体浮子板连接是否正确、可靠（液体浮子透明管在无水状态下电压调节在2.0V-2.2V）。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电压： / V □无功能 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | M6螺纹接头拧紧，不松动。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查水箱浮球，连接是否正确、可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 □无此功能 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查开关盒保险丝是否为F5AL250V/F10AL250V,安装是否正确、可靠、与开关盒标识是否相符。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 □无此功能 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查电源线，网线连接是否正确、可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
|  |  | 检查机械部件 |  |  |  | 检查各机械部件螺丝是否固定可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 □无此功能 |  |  |
|  |  | 检查管路连接 |  |  |  | 检查管路与接嘴之间连接是否正确、可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 □无此功能 |  |  |
| 码盘检测 |  |  |  |  |  | 打开TEST测试软件，点击码盘检测，最大数值和最小数值（用最大值减去最小值），差值10以内合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 差值： □无此功能 |  |  |
| 设置试剂盘温度 |  |  |  |  |  | 打开TEST测试软件，点击设置试剂盘温度，120/160/280设置6℃，380/480设置3℃，600/800设置8℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 □无此功能 |  |  |
| 通讯检查 |  |  |  |  |  | 进入软件“维护保养”-“通讯检查”，无USB指令超时、通讯失败等报警信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
| 复位检查 |  |  |  |  |  | 各部件复位正常、无异响、无报警信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
| 灯泡时间 |  |  |  |  |  | 进入“维护保养”，进行灯泡更换，修改灯泡时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
| 机械参数样品臂 |  | 样品臂的反应杯机械参数调试 |  |  |  | 点击样品臂反应盘水平位时样品针处于1号反应杯中央；点击样品臂的反应杯垂直位时，要求针尖与比色杯杯口平齐。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
|  |  | 样品臂的清洗位机械参数调试 |  |  |  | 点击样品臂的清洗水平位，要求样品针处于出水口中间位置；点击样品臂的清洗垂直位，要求样品针针尖4-5mm处在清洗池出水口处下方。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
|  |  | 样品臂的样品盘机械参数调试 |  |  |  | 点击样品臂的样品盘水平位，要求样品针能处于外、中、内圈的样品杯的中央；点击样品臂的样品盘垂直位，要求针尖到达样品杯底部后，再向上抬10个单位的距离。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
| 机械参数试剂臂 |  | 试剂臂的反应杯机械参数调试 |  |  |  | 点击试剂臂反应盘水平位时试剂针处于1号反应杯中央；点击试剂臂的反应杯垂直位时，要求针尖与比色杯杯口平齐。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
|  |  | 试剂臂的清洗位机械参数调试 |  |  |  | 点击试剂臂的清洗水平位，要求试剂针处于出水口中间位置；点击试剂臂的清洗垂直位，要求试剂针针尖4-5mm处在清洗池出水口处下方。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
|  |  | 试剂臂的试剂位机械参数调试 |  |  |  | 点击试剂臂的试剂水平位，要求试剂针能处于试剂瓶口中央；点击试剂臂的试剂垂直位，要求试剂针距离试剂瓶底部为2mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
|  |  | 试剂臂的清洗液加注位机械参数调试 |  |  |  | 点击试剂1臂（试剂2臂）清洗液加注位，要求试剂1针（试剂2针）处于清洗液加注位中央。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
|  |  | 试剂臂的清洗液水平位机械参数调试（消泡剂） |  |  |  | 点击试剂1臂（试剂2臂）清洗液水平位，要求试剂1针（试剂2针）处于清洗液瓶口中央。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
|  |  | 试剂臂的稀释液水平位机械参数调试 |  |  |  | 点击试剂1臂（试剂2臂）稀释液水平位，要求试剂1针（试剂2针）处于稀释液瓶口中央。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
| 机械参数搅拌臂 |  | 搅拌臂的清洗位机械参数调试 |  |  |  | 点击搅拌臂清洗水平位，要求搅拌杆处于清洗池中间；点击搅拌臂清洗垂直位，要求搅拌杆的浆叶交界处与清洗池出水口保持平齐。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
|  |  | 搅拌臂的反应杯机械参数调试 |  |  |  | 点击搅拌臂的反应杯水平位，要求搅拌杆处于比色杯中央；点击搅拌臂的反应杯垂直位要求搅拌杆距离比色杯杯底不超过1.5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
| 机械参数清洗臂 |  | 清洗臂的反应杯机械参数调试 |  |  |  | 点击清洗臂的反应杯水平位，要求清洗针和擦拭块都处于反应杯中央。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 点击清洗臂的反应杯垂直位，要求仅有擦拭块的一组针被杯底顶起0.5mm左右。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
| 安装扫码盖板 |  |  |  |  |  | 安装扫码盖板，通信线无破损，扫码盖板无压线。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
| 液位信号检查 |  |  |  |  |  | 样本液位测试100ul。打开TEST测试软件，点击液位信号选择样本、动态，样品针测试50次，每次都能探测到液面且50次液位灯全亮，不出现悬停或扎杯底的现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R1试剂液位测试4000ul。打开TEST测试软件，点击液位信号选择试剂1、动态，试剂针1测试50次每次都能探测到液面且50次液位灯全亮，不出现悬停或扎试剂瓶底的现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R2试剂液位测试1500ul。打开TEST测试软件，点击液位信号选择试剂2、动态，试剂针2测试50次每次都能探测到液面且50次液位灯全亮，不出现悬停或扎试剂瓶底的现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
| 样本针防撞功能测试 |  |  |  |  |  | 防撞功能正常，防撞灯正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |  |
| 试剂针防撞功能测试 |  |  |  |  |  | 防撞功能正常，防撞灯正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
| 仪器上水 |  |  |  |  |  | 检查上水是否正常，水位是否达标。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
| 压力表调节 |  |  |  |  |  | 仪器通电状态下，仪器上水成功后调节压力表，显示0.04Mpa。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
| AS-120/160/280 130ul 比色杯检查 |  |  |  |  |  | 1号杯、6号杯、12号杯、18号杯、23号杯、29号杯、34号杯、40号杯分别打入130ul去离子水，观察比色杯水位。130微升水位高于或等于光纤外圈孔位。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |  |
| AS-380/480 130ul 比色杯检查 |  |  |  |  |  | 1号杯、8号杯、16号杯、24号杯、31号杯、39号杯、46号杯、54号杯、61号杯、69号杯、76号杯、84号杯分别打入130ul去离子水，观察比色杯水位。130微升水位高于或等于光纤外圈孔位。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |  |
| 信号调试 |  | 调节灯泡位置 |  |  |  | 光斑覆盖整个光纤头中心点。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |  |
|  |  | 灯泡电压测量 |  |  | □12通道主板 | 通电后5分钟测量数值并记录340nm波长下T1输出电压范围0.5-1.7V； 通电后5分钟测量数值并记录450nm波长下T3输出电压范围0.25-1.4V； 通电后5分钟测量数值并记录505nm波长下T5输出电压范围0.25-1.4V； 通电后5分钟测量数值并记录578nm波长下T7输出电压范围0.25-1.4V； 通电后5分钟测量数值并记录660nm波长下T9输出电压范围0.25-2.0V； 通电后5分钟测量数值并记录750nm波长下T11输出电压范围0.25-1.4V； 通电后5分钟测量数值并记录800nm波长下T12输出电压范围0.25-2.0V； 通电后5分钟测量数值并记录700nm波长下T10输出电压范围0.25-2.0V； 通电后5分钟测量数值并记录600nm波长下T8输出电压范围0.25-2.0V； 通电后5分钟测量数值并记录546nm波长下T6输出电压范围0.25-2.0V； 通电后5分钟测量数值并记录480nm波长下T4输出电压范围0.25-2.0V； 通电后5分钟测量数值并记录405nm波长下T2输出电压范围0.25-2.0V。 |  |  |  |  |  |  |  |  | T1输出电压： T3输出电压： T5输出电压： T7输出电压： T9输出电压： T11输出电压： T12输出电压： T10输出电压： T8输出电压： T6输出电压： T4输出电压： T2输出电压： |  |  |
|  |  |  |  |  | □8通道主板 | 通电后5分钟测量数值并记录340nm波长下T1输出电压范围0.5-1.7V； 通电后5分钟测量数值并记录450nm波长下T3输出电压范围0.25-2.0V； 通电后5分钟测量数值并记录546nm波长下T5输出电压范围0.25-2.0V； 通电后5分钟测量数值并记录630nm波长下T7输出电压范围0.25-2.5V； 通电后5分钟测量数值并记录700nm波长下T8输出电压范围0.25-2.5V； 通电后5分钟测量数值并记录578nm波长下T6输出电压范围0.25-2.0V； 通电后5分钟测量数值并记录505nm波长下T4输出电压范围0.25-2.0V； 通电后5分钟测量数值并记录405nm波长下T2输出电压范围0.25-2.0V。 |  |  |  |  |  |  |  |  | T1输出电压： T3输出电压： T5输出电压： T7输出电压： T8输出电压： T6输出电压： T4输出电压： T2输出电压： |  |  |
| AD信号值 |  | AD信号自动调节 |  |  |  | 在光纤无遮挡的条件下，长按Gain按钮3秒以上，同时观察D5指示灯，由闪烁到熄灭再到闪烁，松开Gain按钮，AD信号值自动调节完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |  |
|  |  | □水浴 |  |  |  | 各波长本底值调节范围在10-30之间，且各波长本底值在20个点内波动范围在2-12以内，AD信号值自动调节范围在45000-55000之间,340nm波长静态信号100个点小于200。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本底波动最大值： 静态AD信号波动： |  |  |
|  |  | □空气浴 |  |  |  | 各波长本底值调节范围在10-30之间，且各波长本底值在20个点内波动范围在2-12以内，AD信号值自动调节范围在45000-55000之间,340nm波长静态信号100个点小于50；静态切换动态差值小于200，20个点内动态信号小于90。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本底波动最大值： 动态AD信号波动： 静态AD信号波动： 静态切换动态差值： |  |  |
| 复查本底信号、AD信号 |  |  |  |  |  | 关机30秒后，开机复查本底信号20个点内波动范围在2-12以内，AD信号范围在45000-55000之间。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |  |
| AS-120/160/280/380/480筛选比色杯 |  |  |  |  |  | 筛选AD信号值低于33000以下比色杯，将低于范围值比色杯更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |  |
| AS-600/800筛选比色杯 |  |  |  |  |  | 水浴池有水并且水循环正常，无比色杯遮光状态下340波长AD信号值需在45000-55000之间。AS-600在1、21、41、61、81、101；AS-800在1、21、41、61、81、101、121、141号比色杯里打500微升去离子水。然后测试上述号码杯子的340波长AD信号值，应在无比色杯遮挡时AD信号数值的83%以上，代表此联比色杯透光率合格,筛选比色杯通过。低于透光率83%，更换此联杯。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |  |
| 仪器灌注 |  |  |  |  |  | 样品针、试剂针、清洗针出水正常无偏斜，注射器透明管内无气泡、陶瓷杆居中。 |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |  |
| 安装面板、锅盖 |  |  |  |  |  | 将面板、锅盖安装到仪器上。（面板、锅盖EVA、锅盖要齐全，锅盖与机型相匹配） |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |  |
| 样本针内针出水量测试 |  |  |  |  |  | 调节样品内针出水量时间为1800ms观察注入量筒内水量是否为2.6ml-10.0ml 。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测出水 ml |  |  |
| 试剂针内针出水量测试 |  |  |  |  |  | 调节试剂内针出水量时间为1800ms观察注入量筒内水量是否为4.2ml-10.0ml。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测出水 ml |  |  |
| 测量仪器出水量器具编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷效果测试 |  |  |  | □制冷机制冷 |  | 将仪器冷水机、试剂锅、小样品锅注满冷却液，开机通电10分钟后，试剂锅、小样品锅底部须有冷凝水，试剂锅、小样品锅底部都处于制冷状态，制冷机启动保护时间设置为3分钟，设置温度4-14℃，测量温度与显示温度不大于2.5℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制冷机温度 ℃ 温度 ℃ |  |  |
|  |  |  |  | □AS-600/800帕尔贴制冷 |  | 1.TEST软件中R1、R2最低温度设置为8℃。在传感器和帕尔贴正上方的试剂锅底部放置500ul纯水，盖上试剂锅盖开机通电10分钟后测量温度； 2.测量传感器上方水温度与TEST中显示的温度误差在±1℃; 3.帕尔贴在制冷状态时（温度持续下降）帕尔贴上方水温度最低温度在-1-4℃范围,且0℃以下持续时间不超过10秒; |  |  |  |  |  |  |  |  | 软件显示温度 ℃ 传感器温度 ℃ 帕尔贴温度 ℃ |  |  |
|  |  |  |  | □AS-120/160/280/380/480帕尔贴制冷 |  | 开机通电10分钟后试剂锅底部须有冷凝水、试剂锅底部都处于制冷状态,温度2-8℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度 ℃ |  |  |
| 温度调节 |  |  |  |  |  | 调节反应杯温度要求在37±0.1℃范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 反应杯温度： ℃ |  |  |
| 液体浮子板电压 |  |  |  |  |  | 带水状态液体浮子板电压（≥3.0V） |  |  |  |  |  |  |  |  | 电压： / V □无功能 |  |  |
| 项目检测名称/批号 |  |  |  | 检测项目： ALT TP 质控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CV值： %（ALT） %（TP） |  |  |
| 仪器版本号 |  |  |  | 软件 |  |  | 上位机 下位机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MCU软件 |  |  | 主板 电机板 温控板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硬件 |  |  | □主板 □电机A板 □电机板B板 □电机C板 □通讯板 □制冷控制板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □温控板 □交流控制板 □样本液位板 □试剂1液位板 □试剂2液位板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压测试设备编号： 调试设备编号： 调试人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器标贴 |  |  |  |  |  |  | 张贴仪器面板上 “注意”、“警告”、“生化”标贴齐全（核对任务单确认标贴语言）。 |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □ 不通过 工装编号： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 张贴水箱注射器处 “DI WATER”、 “SAMPLE” 、“R1” 、“R2”、清洗液标贴。 |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 调试人： 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装机壳、上罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装项目 |  |  | 安装和检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |
| 上罩 |  |  | 上罩闭合后要求无翘起，上罩边沿距离机壳边沿距离一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |  |
| 机壳 |  |  | 柜门开关自如，能正常闭合，无碰擦，闭合后中间缝隙上下一致,门吸卡扣必须保持在，门吸座中间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |
| 安装人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器老化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器老化 |  |  | 整机通电老化测试 |  |  |  |  |  |  | 起始日期： 确认时间： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通电3小时仪器机械运动测试状态确认 |  |  |  |  |  |  | □ 正常 □ 异常 确认时间： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通电6小时仪器机械运动测试状态确认 |  |  |  |  |  |  | □ 正常 □ 异常 确认时间： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通电12小时仪器机械运动测试状态确认 |  |  |  |  |  |  | □ 正常 □ 异常 确认时间： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 整机通电机械运动老化测试 |  |  |  |  |  |  | 结束日期： 确认时间： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 老化后检查仪器供电正常 |  |  |  |  |  |  | □ 正常 □ 异常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 老化后检查仪器复位正常 |  |  |  |  |  |  | □ 正常 □ 异常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调试设备编号： 调试人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核对销售订单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自检项目 |  |  |  |  |  |  | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |
| 仪器信息 |  |  |  |  |  |  | 核对销售订单，确认并检查仪器型号、编号、语言。 |  |  |  |  |  |  | □通过 □ 不通过 |  |  |  |
| 仪器功能 |  |  |  |  |  |  | 核对销售订单，确认仪器带扫码、带清洗、单双圈功能。 |  |  |  |  |  |  | □通过 □ 不通过 |  |  |  |
| 上罩颜色 |  |  |  |  |  |  | 核对销售订单，确认仪器上罩颜色。 |  |  |  |  |  |  | □蓝色 □ 灰色 □其他 |  |  |  |
| 核对仪器、外箱标签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自检项目 |  |  |  |  |  |  | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |
| 仪器标签 |  |  |  |  |  |  | 检查仪器标签内容、型号、生产许可证号、注册证号、日期、地址。 |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无 |  |  |  |
| 外箱标签 |  |  |  |  |  |  | 检查外箱标签内容、型号、生产许可证号、注册证号、日期、地址。 |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无 |  |  |  |
| 刻录光盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自检项目 |  |  |  |  |  |  | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |
| 光盘信息 |  |  |  |  |  |  | 核实销售订单确认光盘信息、型号、生产许可证和注册证号、检查光盘上的公司地址正确无误。 |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 核实刻录光盘的软件名称、文件数量、文件名正确无误。 |  |  |  |  |  |  | 文件数量 个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 核对销售订单确认光盘语言,readme的内容，刻录光盘。 |  |  |  |  |  |  | □中文 □英文 □葡萄牙文 □西班牙文 □俄文 □其它 |  |  |  |
| 光盘内容 |  |  |  |  |  |  | 检查所刻录的软件型号、语言与订单要求相一致。 |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 |  |  |  |
| 检查外观、标贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自检项目 |  |  |  |  |  |  | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |
| 仪器外观 |  |  |  |  |  |  | 检查仪器表面无损坏、无掉漆、无划痕、无污渍。 |  |  |  |  |  |  | □通过 □ 不通过 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 检查面板和锅盖结合缝隙一致、无明显高度差。 |  |  |  |  |  |  | □通过 □ 不通过 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 检查仪器门无污渍、歪斜、划痕。 |  |  |  |  |  |  | □通过 □ 不通过 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 检查仪器机壳四面的漆面无脱落，无污渍。 |  |  |  |  |  |  | □通过 □ 不通过 |  |  |  |
| 仪器外观 |  |  |  |  |  |  | 检查上罩无偏位，无划痕，螺丝紧固。 |  |  |  |  |  |  | □通过 □ 不通过 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 检查仪器底脚万向轮无缺失，转动流畅。 |  |  |  |  |  |  | □通过 □ 不通过 |  |  |  |
| 仪器标贴 |  |  |  |  |  |  | 检查仪器面板上 “注意”、“警告”、“生化”标贴齐全，无歪斜。 |  |  |  |  |  |  | □通过 □ 不通过 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 检查水箱注射器“DI WATER” “SAMPLE” “R1” “R2”标贴齐全，无歪斜。 |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 检查反应盘、样品盘、试剂盘的标贴位置准确、正确、清晰、完整、无凸起。 |  |  |  |  |  |  | □通过 □ 不通过 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 检查开关盒面板和水嘴盒面板标贴清晰、正确、完整、无凸起。 |  |  |  |  |  |  | □通过 □ 不通过 |  |  |  |
| 仪器灌注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自检项目 |  |  |  |  |  | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |
| 复位 |  |  |  |  |  | 仪器复位，检查仪器各部件复位正常，无异响、无报警；灯泡时间是否更换。 |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □ 不通过 |  |  |  |
| 灌注 |  |  |  |  |  | 检查内针，清洗针出水正常；清洗池出水正常；搅拌杆转动正常，各部件运动无异响。 |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □ 不通过 |  |  |  |
| 温度 |  |  |  |  |  | 检查试剂锅温度制冷正常。 |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □ 不通过 |  |  |  |
| 功能 |  |  |  |  |  | 检查仪器是否有扫码器，是否带扫码功能。 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □ 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查仪器是否有蠕动泵，是否带清洗功能。 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □ 无 |  |  |  |
| 仪器信息 |  |  |  |  |  | 检查仪器注册验证、锁定试剂参数、试剂开放，根据销售订单的要求来勾选。 |  |  |  |  |  |  |  | □注册码 □ 试剂开放 □锁定试剂参数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查仪器的型号、仪器编号、厂家代码、厂商代码。 |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □ 不通过 |  |  |  |
| 版本号/MCU软件 |  |  |  |  |  | 上位机 下位机 |  |  |  |  |  |  | 主板 电机板 温控板 |  |  |  |  |
| 贴仪器标签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自检项目 |  |  |  |  |  | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |
| 仪器标贴 |  |  |  |  |  | 张贴仪器logo、二维码、门吸标贴、生化标贴并检查标识齐全，无歪斜。 |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □ 不通过 工装编号： |  |  |  |
| 仪器标签 |  |  |  |  |  | 张贴仪器标签并检查位置无歪斜，LOGO是否牢固。 |  |  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 □无此功能 |  |  |  |

| 核对附件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自检项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查结果 |
| 附件 |  | 核对销售订单，检查说明书、合格证、光盘信息是否正确。 |  |  | □通过 □ 不通过 |
|  |  | 清点装箱单上所列物品是否齐全，是否有损坏，全部正确后拍照装箱。 |  |  | □通过 □ 不通过 |
| 仪器排水 |  |  |  |  |  |
| 自检项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查结果 |
| 仪器排水 |  | 拔出进水管，倒掉水箱中离子水点击灌注，检查离子水罐是否排空，做标记。 |  |  | □通过 □ 不通过 |
|  |  | 检查面板表面的水渍是否清洁干净，进水口是否堵住。 |  |  | □通过 □ 不通过 |
| 调试设备编号： 调试人： 复查人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 部件更换信息 |  |  |  |  |  |
| 部件名称 | 部件原编号 |  | 部件更换后编号 | 更换原因 |  |